无创呼吸机技术要求

- 专业双水平无创呼吸机。

- *4.2英寸或以上屏幕，全中文菜单，可实时同屏监测设置参数、报警内容及潮气量、漏气量、分钟通气量、压力-时间波形及压力柱状图。一键飞梭触压式旋钮调节，操作简单方便。

- 压力控制通气模式：

  - S--自主通气模式

  - T--时间通气模式

  - CPAP--持续正压通气模式

  - S/T--自主/时间双级别通气模式

- *采用呼吸管路与测压管路双管路技术。具备独立近心端测压管路，压力监测采样位于面罩端，保证设定压力、同步性能及监测数据最为精确。

- *I-SLOP压力上升时间设定：压力上升时间最快可达50ms.

- IPAP吸气相正压：4-25cmH2O

- EPAP呼气相正压：4-20cmH2O

- CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

- 呼吸频率：4-40次/分，吸气时间比：10-90%

- 吸气触发灵敏度：全自动动态呼吸追踪技术、1-3档可调。

- 呼气触发灵敏度：全自动呼气转换技术、1-3档可调。

- 监测参数：潮气量、呼吸频率、漏气量、分钟通气量、吸气时间、实时压力

- 报警功能：窒息报警、电源脱落报警

- 超强漏气补偿功能，可保证60L/分的补偿能力。

- 具备面版锁定、开机计时收费功能。