电动起立床技术参数

1. 床面规格（长×宽）：1860mm（长）×610mm（宽），误差±10%；
2. 床面升降距离：450mm～800mm；
3. 电动起立床从0°升至85°的起立时间不应小于30s；
4. 具备站立角度查看及调节功能：0～85°可调，步长1°，误差±5°；
5. 脚踏板调节角度最小调节角度为75°，误差±5°；最大调节角度为115°，误差±5°；
6. 具有手动程序，可设置站立角度和站立时间；
7. \*具有八种内置程序，站立角度由内部程序控制，具备多种训练模式，如间歇、渐增渐减、渐增等，可设置站立时间；
8. \*具备站立时间设置功能：0min～60/75min可调，步长5min，误差±2%，计时结束有提示音；
9. \*双电机控制床体升降及床体起立；
10. 具备紧急停止控制装置。